Predmet : odgovor na zahtev zainteresovanog lica u skladu sa čl.63 Zakona o javnim nabavkama

U postupku javne nabavke usluga – Održavanje laminarnih komora, zainteresovano lice je dostavilo naručiocu dole navedeni zahtev za dodatnim informacijama odnosno pojašnjenjima konkursne dokumentacije:

Poštovani,

U vezi J.N. br..53 Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme:

Laminarne komore imamo sledeća pitanja:

1.  Predvideli ste obim radova preventivnog održavanja, šta podrazumevate pod paušalnim održavanjem.

2.  Tražite: održavanje treba da bude paušalno sa plaćanjem na mesečnom nivou, odnosno treba da budu uračunati svi  mogući troškovi tako da aparat bude u potpunosti ispravan. Serviser je dužan da zameni sve neisprane delove o svom trošku tako da aparat

u svakom trenutku bude u potpunosti ispravan i da radi prema specifikaciji proizvođača:

Pošto  nije moguće predvideti koji će se delovi pokvariti pa samim tim ni iznos troškova, definišite način naplate delova koji se ugrađuju kod nepredviđenih kvarova.

3. Tražite da se preuzmu filteri nakon zamene.

Imajući u vidu da se uglavnom radi sa citostaticima i filteri spadaju u opsana otpad a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom

Vi kao generator otpada treba da izvršite ispitivanje i razvrstavanje otpada da bi se filteri preuzeli i predali na uništavanje.

Smatram da ovaj zahtev treba brisati jer postoje firme koje su ovlašćene da ispituju, preuzimaju i uništavaju opasan otpad.

Ukoliko ne odustanete od ovog zahteva treba definisati i način naplate ispitivanja, razvrstavanja, preuzimanja i slanje na  uništavanje.

Odgovor naručioca:

- Pod paušalnim održavanjem se podrazumeva upravo ono što je napisano u konkursnoj dokumentaciji. Dakle za određenu mesečnu naplatu ponuđač je dužan da održava sve laminarne komore u besprekornom odnosno ispravnom stanju prema specifikacijama proizvođača odnosno tako da svi delovi, sklopovi, pokretni i nepokretni delovi, lampe,… funkcionišu ispravno. To je precizno navedeno u prilogu 6 koji je sastavni deo ugovora i kojim se precizno definišu obaveze izvršioca.

- U ugovorima o paušalnom održavanju obaveza servisera je da zameni sve delove koje je potrebno tako da aparati rade ispravno. Svi delovi moraju biti zamenjeni novim, a nikako polovnim delovima. U slučaju nedostupnosti nekog rezervnog dela (ako se više ne proizvodi) dobavljač je dužan da o tome zvanično obavesti korisnika i da obezbedi rezervni deo ekvivalentnih karakteristika pri čemu to sve mora da navede i u obostrano overenom radnom nalogu koji mora biti dostavljen uz mesečni račun. Izvršilac je dužan da jednom mesečno obiđe sve laminarne komore i da konstatuje i otkloni eventualne kvarove pri čemu je dužan da sačini radni nalog o stanju laminarnih komora. Radni nalog je osnov za plaćanje mesečne rate (pod uslovom da su svi aparati ispravni, odnosno u slučaju bilo kakvog defekta isti je neophodno otkloniti u skladu s rokovima). U slučaju neispravnosti bilo kog aparata mesečna rata se ne plaća. U slučaju prijave kvara od strane krajnjeg korisnika Tehnička služba Instituta poziva izvršioca na vanrednu intervenciju na koju je dužan da se odazove u roku od 3h i da kvar otkloni prema navedenim zahtevima i u roku navedenom u dokumentaciji. Rizik procene troškova paušalnog održavanja je kod paušalnog održavanja prenet na ponuđača i uračunava zamenu rezervnih delova u slučaju njihovog kvara te se ne definiše posebno spisak rezervnih delova.

- Klasifikacija predmetnih filtera je izvršena (dobijen je izveštaj Zavoda za javno zdravlje) i rezultati analiza  se nalaze u odseku epidemiologije . Zamena i preuzimanje odnosno skladištenje i slanje na uništavanje prema zakonu o upravljanju opasnim otpadom pada na teret izvršioca i to treba da bude uračunato u cenu čitavog posla. Izveštaj i dokaz o kretanju otpada je neophodno prikazati uz fakturu. Pojašnjenje: S obzirom da se radi o opasnom otpadu za koji Institut nema prostor za skladištenje, prilikom zamena filtera na predmetnim komorama svi upotrebljeni filteri se preuzimaju i procesuiraju prema prethodno navedenom objašnjenju.

Komisija naručioca u predmetnom postupku javne nabavke